傅里叶变换红外光谱仪使用说明

1. 准备

（1）检查环境温湿度计，观察环境是否符合要求：温度为16～25°C，相对湿度为20％～50％。

（2）检查仪器湿度指示卡是否为淡蓝色，否则应立即更换干燥剂。（干燥剂应用110°C烘烤至少3小时，冷却后才可以使用）确认仪器四周无振动、热源、辐射等，尤其注意仪器使用时应关闭手机。

（3）确认工作台无其他无关物品。

（4）确认仪器的开关处于关闭档，连接好电源线和USB 线。

（5）将样品仓内的干燥剂和防尘罩取出。

（6）以下情况应进行激光查证：经常使用时一周进行一次；长时间（超过一周）不用后首次使用时；温度剧烈变化时。

2. 开机：

（1）按仪器后侧的电源开关，开启仪器，预热15分钟；

（2）开启电脑，运行操作软件，检查仪器工作是否正常：单击“采集”菜单下的“实验设置”，选择“诊断”观察各项是否正常，各项正常后选择“光学台”，在“光学台窗格”中观察增益值，确保增益值在可接受范围内，如不在此范围内，需要调整仪器。

3. 测量：

（1）准备样品：①固体：称取适量KBr ，在红外灯下烘1个小时或在恒温箱中干燥3小时后，称取约0.3㎎KBr ，置于玛瑙研钵中，KBr 与待测样品以适当的比例混合，沿同一方向充分研磨混匀，移于压模中，使分布均匀，把压模水平放置在压片机座上，加压到15到20兆帕左右，保持约1分钟，目视检查均匀性，表面平滑度，透光性等是否良好，装样②液体：滴加适量待测液窗片上，放上另一窗片，压紧，拧上螺丝，以样品不外漏为标准，不可过紧，否则容易压坏窗片

（2）根据待测样品的实验要求，设置试验参数

（3）采集样品，单击“采集”菜单下的“采集样品”，采集背景后，插入样品，单击“确定”，开始采集样品

（4）采集结束后，光谱窗上显示样品的红外光谱图

（5）对该光谱图进行相应的数据处理

4. 关机：

退出FTIR 软件操作系统，按仪器后侧电源开关，关闭仪器，移走样品仓中中的样品，确保样品仓清洁，清洁光谱仪和模具，关闭计算机，做好仪器使用记录。

注意事项：

1. 工作环境：温度16℃到25℃，湿度20%到60%

2. 清洁光谱仪：关闭电源断开电源线，用微湿的柔软布料加适量的肥皂来清洗，不可用粗糙的去垢剂、溶剂、化学药剂或研磨剂清洗。不可碰触镜子。

3. 通风：通常的实验室通风可以满足要求。如果使用强腐蚀性样品或试剂，则需有特殊的通风（如通风柜）以防止这些样品或试剂对仪器的电子线路、光学部件等造成腐蚀或损坏。

4. 吹扫气：如果使用腐蚀性或有毒的样品、试剂，仪器的样品仓和光学仓需要用干燥的氮气或空气吹扫，其他气体请勿使用。吹扫气的露点需低于－70℃。吹扫气管推荐使用1/4英寸聚四氟乙烯管。

5. 如果经常使用挥发性溶剂：

（1）不要使溶剂暴露在样品池中；

（2）使用溶剂时打开样品池上的外盖；

（3）避免从盛装的器具中洒出溶剂；

（4）如果可能请清洗样品池；

（5）保持空间通风良好。

6. 测量时请按照软件提示步骤进行。