Mirolog-M微生物鉴定仪使用说明

本规程规定了Biolog微生物自动分析系统细菌鉴定的操作程序和方法。适用于Biolog微生物自动分析系统对革兰氏阴性细菌、革兰氏阳性细菌和厌氧细菌的鉴定。

一、Biolog 微生物自动分析系统

Biolog 微生物自动分析系统原理：Biolog自动微生物分析系统主要根据细菌对糖、醇、酸、酯、胺和大分子聚合物等95种碳源的利用情况进行鉴定。细菌利用碳源进行呼吸时,会将四唑类氧化还原染色剂(TV)从无色还原成紫色,从而在鉴定微平板上形成该菌株特征性的反应模式或“指纹图谱”,通过纤维光学读取设备—读数仪来读取颜色变化, 由计算机通过概率最大模拟法将该反应模式或“指纹图谱”与数据库相比较, 将目标菌株与数据库相关菌株的特征数据进行比对, 获得最大限度的匹配,可以在瞬间得到鉴定结果,确定所分析的菌株的属名或种名。

由美国Biolog 公司生产的用于微生物菌种鉴定的自动分析系统, 可鉴定包括需氧细菌、厌氧细菌、酵母菌和丝状真菌在内的2 000 余种微生物, 几乎涵盖了微生物学不同领域中比较重要的菌种, 所涉及领域包括制药、生物技术、化妆品、兽医和临床医学、农业和环境科学、食品加工和安全, 也可应用于微生物代谢、特性和群落等的分析研究。Biolog 微生物自动分析系统包括:读数仪、数据库软件、浊度仪、菌落放大灯、八头电动加液器以及计算机等配件。

二、常规术语

1、纯培养：仅包含1 种微生物菌种的培养物。

2、通用培养基：适用于绝大多数细菌生长的培养基, 包括好氧菌培养基Biolog Universal Grow th(BUG)、厌氧菌培养基Biolog UniversalAnaersal(BUA), 一般会在培养基中添加0.25%的麦芽糖(M)或5%的羊血(B)。

3、微平板：Biolog 系统所采用的鉴定平板。微平板有96孔,横排编号为1～12, 纵排编号为A～H。96孔中均含有四唑类氧化还原染色剂和胶质, 其中A1孔为空白对照, 其他95孔为95种不同的碳源物质。用于细菌鉴定的有革兰氏阴性菌鉴定微平板(GN板)、革兰氏阳性菌鉴定微平板(GP板)和厌氧菌鉴定微平板(AN板)。

4、微平板反应：细菌利用微平板中的碳源, 发生氧化-还原反应,使四唑类氧化还原染色剂发生颜色变化。鉴定细菌时全部基于显色反应, 结果分为阴性值、阳性值和边缘值。

5、革兰氏阴性肠道菌：革兰氏染色呈阴性, 氧化酶实验呈阴性, 三糖铁斜面呈(A/A)(酸性/酸性)或K/A(碱性/酸性)的细菌称为革兰氏阴性肠道菌。

6、革兰氏阴性非肠道菌：革兰氏染色呈阴性, 氧化酶实验呈阳性, 或氧化酶实验呈阴性, 但三糖铁斜面呈(K/K)(碱性/碱性)或K/Aw(碱性/弱酸性)的细菌称为革兰氏阴性非肠道菌。

7、革兰氏阴性苛求菌：最初是从哺乳动物的呼吸道中分离出来的, 难于培养或生长条件要求苛刻的细菌, 这类菌在BUG+B培养基上难于生长, 但可在35～37℃, 6.5%CO2 ,巧克力琼脂培养基上生长。

8、浊度：透光率的值, 用以表示接种细胞的浓度。

9、浊度标准品：对应不同浊度的标准品。针对细菌的不同种类,浊度标准品分为52%T/GN-NENT、61% T/GNENT、20%T/GP-COC &GP-ROD &GN-FAS 、28%T/GP-ROD SB和65%T/AN。

10、接种液：制备菌悬液使用的稀释液。分为革兰氏阴性/阳性接种液(GN/GP-IF)和厌氧菌接种液(AN-IF)。配制方法见附录Ⅰ。

11、阅读器模式：通过读数仪记录微平板反应结果的软件模式。

12、手动模式：通过人工观察记录微平板反应结果的软件模式。

三、操作步骤

1、细菌的纯培养

用于鉴定的细菌必须为纯培养物, 可将菌种分离纯化获得单菌落, 通过菌落放大灯观察菌落形态判断是否为纯培养物。

a.培养基：好氧细菌使用BUG+B培养基, 厌氧细菌使用BUA+B培养基,农业相关细菌可直接使用BUG培养基。培养基制备见附录Ⅱ-1、Ⅱ-2和Ⅱ-3。

b.培养温度：细菌的最适生长温度。大多数细菌在35～37℃或30℃下培养, 某些革兰氏阳性厌氧菌在26℃下培养。

c.培养时间：培养时间不宜过长, 大多数细菌最长培养时间为24 h,某些生长缓慢的细菌或苛求菌需要培养48h。

d.革兰氏染色：对好氧细菌必须进行革兰氏染色反应, 根据革兰氏染色结果选择适当的培养基和微平板类型。

2、富集培养

a.培养基：革兰氏阴性非肠道菌、肠道菌和革兰氏阳性球菌、杆菌(除芽孢杆菌)使用BUG+B的培养基;革兰氏阴性苛求菌使用巧克力培养基;革兰氏阳性芽孢杆菌使用BUG+M+T培养基;厌氧菌使用BUA+B培养基。

b.培养时间：应使用Biolog 推荐的培养基和培养条件, 培养时间不宜过长。大部分细菌培养时间为16～24h , 某些生长缓慢的细菌培养时间为48 h,生长缓慢的厌氧菌需要更长的时间。

c.革兰氏阳性芽孢杆菌的特殊培养:革兰氏阳性芽孢杆菌的培养要避免产生过多的芽孢, 影响鉴定结果。采用“+”字交叉法画线, 在平板上形成“+”字形, 挑取“+”字外部活力较高的菌体进行后续实验。有时为了获取更多量的菌体, 亦可采用“米”字形画线。

3、菌悬液制备

不同类型的细菌必需按照相应的浊度标准品制备适宜浓度的菌悬液。

GN-NENT 采用52 %T/GN-NENT 的浊度标准,GN-ENT 采用61 %T/GN-ENT 的浊度标准, GNFAS和革兰氏阳性菌(除芽孢杆菌)采用20%T/GPCOC&GP-ROD &GN-FAS、芽孢杆菌采用28%T/GP-ROD SB 的浊度标准、厌氧菌采用65 %T/AN 的浊度标准。

a.操作步骤

1)取无菌棉签在接种液中蘸湿。

2)将棉签在菌落表面滚动,粘取菌体,注意不要带出培养基。

3)在接种液管液面上沿内壁转动棉签,使菌体附着在内壁上, 同时将菌体均匀打散。

4)倾斜接种液管, 用棉签将菌体分散于接种液中。如果有小的菌团, 应使之沉到管底。

5)调整浊度:

(1)关闭电源, 调整指针至“0”刻度；

(2)用吸水纸擦干净空白接种液管外壁, 置于浊度计中, 接通电源, 调整指针至100%T；

(3)使用浊度标准品检查浊度仪的准确性, 并调整至标准浊度值；

(4)擦干菌悬液管外壁, 插入浊度计, 读取菌悬液浊度值；

(5)通过添加菌体或空白接种液调整浊度值,使其在相应标准浊度值的±3%范围内。

b.注意事项

(1)为防止菌体结团, 确保菌悬液均一稳定, 鉴定革兰氏阴性肠道菌、革兰氏阴性苛求菌、革兰氏阳性球菌和杆菌时, 每管接种液中需添加3滴(0.1mL)7.66 %的巯基乙酸钠溶液。

(2)鉴定革兰氏阴性非肠道菌时, 如果A1孔呈阳性, 需在每管接种液中加3滴7.66%的疏基乙酸钠溶液。

(3)鉴定革兰氏阳性菌球菌和杆菌时,如果A1孔呈阳性, 接种液中除加疏基乙酸钠溶液外,还需加入100mmol/L 的水杨酸钠溶液1mL。

(4)厌氧菌要分批制备菌悬液,1次不超过6个。制备第1个菌悬液到完成最后1个的时间间隔不宜超过5 min。

c.革兰氏阳性芽孢杆菌菌悬液的特殊制备

干燥、黏液状的菌体一旦打湿就很难被打散, 所以制备革兰氏阳性芽孢杆菌菌悬液时采用干管分散方法：

(1)用接种棒挑取菌体, 并沿无菌干试管内壁旋转几圈, 将菌体转至试管内壁，然后用接种棒上下划动，并转动试管，将菌体均匀分散；

(2)取1支无菌吸管,移取3～5mL GN/GP-IF接种液, 加至试管中；

(3)用1支无菌棉签将试管内壁的菌体洗下, 均匀分散于GN/GP-IF 接种液中；

(4)将制备的菌悬液转移至GN/GP-IF 接种液管中,混合均匀, 调整至标准浊度值。

(5)对于黏度高的细菌, 可用装有5mL GN/GPIF培养液的试管重复以上操作, 制备高浊度细胞悬液,将试管于37℃培养箱中放置30min,使其变暖,菌团沉淀下来, 然后将上清部分转移至GN/GP-IF 接种液管中,混合均匀,调整至标准浊度值。

4、微平板的接种与培养

（1）微平板的接种：将制备好的菌悬液倒入加样槽中, 使用八道移液器, 将其接种于微平板的96孔中。革兰氏阴性菌使用GN鉴定微平板, 接种量为150μL/孔；革兰氏阳性菌使用GP 鉴定微平板, 接种量为150μL/孔;厌氧菌使用AN 鉴定微平板, 接种量为100μL/孔。

（2）微平板的培养：革兰氏阴性非肠道菌在30℃,空气中培养；革兰氏阴性肠道菌在35～37℃, 空气中培养；革兰氏阴性苛求菌在35～37

℃,6.5%CO2 条件下培养;革兰氏阳性球菌和杆菌在35～37℃、30℃或26 ℃,空气或6.5 %CO2 条件下培养;革兰氏阳性芽孢杆菌在30℃或55℃, 空气中培养;厌氧菌在35℃、30℃或26℃,无氢气的厌氧条件下培养。如果革兰氏阴性厌氧杆菌呈卡那霉素抗性,且过夜培养后菌体量能达到制备菌悬液的要求, 应在接种微平板之前打开微平板包装, 置于空气中20min 。其

他情况下,不宜过早取出厌氧菌微平板。每块AN微平板的操作时间不要超过5min,接完种的微平板10min后再放入厌氧罐。厌氧罐中不能含有H2 , 因为含强氢化酶的细菌在H2存在时会还原四唑类显色物质, 影响鉴定结果的准确性。

5、微平板读数

（1）微平板读数时间：AN微平板培养20～24h后读取结果, 其他类微

平板4～6h、16～24h各读数1次。

（2）读取微平板

1)打开“MicroLog”应用程序;

2)点击“SET UP”, 启动阅读程序, 选择阅读器模式(Reader Mode), 点击“init ialize reader”, 进行初始化设置, 等到界面上红色的“NO” 键变成绿色的”YES”时, 进入“DATE”界面;如采用人工读数, 进入

手动模式(Manual Mode)；

3)选择培养时间和微平板类型, 输入样品编号,在“Strain ty pe”下拉菜单中选择细菌类型；

4)取下微平板盖,放入读数仪托架上,合上读数仪盖子, 准备读数；

5)按“Read Next”键开始读数。

6、保存及读取鉴定结果

(1)在“SET UP”界面点击“output date file name”, 输入保存文件名和地址；

(2)返回“DATE”界面点击“SAVE”, 结果保存于指定路径中；

(3)在“SET UP”界面上选择“File”模式点击“input date f ile name” , 找到需要读取的文件;

(4)打印出结果。

7、结果分析

Biolog 软件将读取的96孔微平板反应结果按照与数据库的匹配程度列出10个结果, 如果鉴定结果与数据库匹配良好, 将显示鉴定的结果在绿色状态栏上；如果鉴定结果不可靠, 结果栏为黄色, 显示”NO ID”, 但仍列出最可能的10 个结果。

每个结果均显示3 种重要的参数, 即可能性Probability (PROB), 相似性Similarity (SIM)和位距Distance (DIS)。DIS 和SIM 是最重要的2个值, DIS值表示测试结果与数据库相应数据条的位距, SIM值表示测试结果与数据库相应数据条的相似程度。

Biolog 系统规定：细菌培养4～6h, 其SIM 值≥0.75,培养16～24h 时,SIM 值≥0.50, 系统自动给出的鉴定结果为种名, SIM 值越接近1.00 , 鉴定结果的可靠性越高；当SIM值小于0.5, 但鉴定结果中属名相同的结果的SIM值之和大于0.5时,自动给出的鉴定结果为属名。